ICS 13.040.30 中国标准文献分类号 Z15

T/GAIA

广东省分析测试协会团体标准

T/GAIAxxx—xxxx

吸附管采样热脱附/气相色谱-质谱法测定工作场所空气中醇类化合物

Workplace air-Alcohol compounds-Sorbent adsorption and thermal desorption gas chromatography mass spectrometry method

（本稿完成日期：2021-5-20）

20**- ** - **发布

20**-**-**实施

广东省分析测试协会发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》的规定编写。

本文件附录A为规范性附录，附录B、附录C和附录D为资料性附录。

本文件由广东省分析测试协会提出并归口。

本文件起草单位：广东省科学院测试分析研究所（中国广州分析测试中心）。

本文件主要起草人：

本文件系首次发布。

吸附管采样热脱附/气相色谱-质谱法测定工作场所空气中醇类化合物

- 范围

- 本文件规定了工作场所空气中醇类化合物的热脱附/气相色谱-质谱法。

- 本部分适用于工作场所空气中蒸气态醇类化合物浓度的检测。包括：异丙醇、叔丁醇、正丙醇、仲丁醇、异丁醇、2-甲氧基乙醇、正丁醇、氯乙醇、2-乙氧基乙醇、异戊醇。其他醇类化合物经过验证后也可使用本方法。

- 当采样体积为1.5L时，本文件的方法检出限为0.001～0.002mg/m3，测定下限为0.004～0.008mg/m3。详见附录A。

- 规范性引用文件

本文件内容引用了下列文件中的条款。凡是不注明日期的引用文件，其有效版本适用于本文件。

HJ/T 194 环境空气质量手工监测技术规范

- 方法原理

- 使用填充了合适吸附剂的吸附管直接采集工作场所空气中醇类化合物，将吸附管置于热脱附仪中进行二级热脱附，脱附气体经气相色谱分离后用质谱检测，根据保留时间、质谱图或特征离子定性，内标法或外标法定量。

- 试剂和材料

除非另有说明，分析时均使用符合国家标准的分析纯化学试剂。

  - 甲醇：农残级或者等效级。

  - 内标溶液：2000μg/mL，市售有证内标溶液。

  - 4-溴氟苯（BFB）：50μg/mL。

用于GC-MS性能检验。取适量色谱纯的4-溴氟苯（BFB）配制于一定体积的甲醇（4.1）中。

  - 标准物质

标准贮备溶液：1000μg/mL。

购买色谱纯的目标化合物，取一定体积用甲醇（4.1）稀释，配制成1000μg/mL的标准贮备液。也可购买市售有证混合标准溶液，浓度为1000μg/mL。

  - 替代物标准溶液：2000μg/mL，市售有证替代物标准溶液。也可选择目标化合物中色谱纯氘代物用甲醇（4.1）配制。

  - 吸附剂：Tenax GR，常用的吸附剂的粒径一般为60～80 目。

  - 吸附管：不锈钢材质，外径*长度=1/4英寸*3.5英寸。

  - 氦气：纯度≥99.999%。

载气气路中应安装氧气和有机物过滤器。这些滤料应根据厂商说明定期更换。

  - 氮气：纯度≥99.999%。

- 仪器设备

  - 毛细管气相色谱仪：具有分流/不分流进样口，能对载气进行电子压力控制，可程序升温。

  - 质谱仪：电子轰击（EI）电离源，一秒内能从35 amu 扫描至270 amu，具NIST 质谱图库、手动/自动调谐、数据采集、定量分析及谱库检索等功能。

  - 色谱柱：60m×0.250mm，膜厚1.4μm（6%氰丙基苯、94%二甲基硅氧烷），也可使用其他等效的毛细管柱。

  - 热脱附装置：能对吸附采样管进行二级热脱附，并将脱附气用载气带入气相色谱，脱附温度、脱附时间及流速可调，冷阱能实现快速升温。冷阱一般采用半导体制冷。热脱附装置与气相色谱相连部分和仪器内气体管路均应使用硅烷化不锈钢管，并至少能在50-150 ℃之间均匀加热。

  - 吸附管老化装置：最高温度应达到400 ℃以上，最大载气流量至少能达到100 mL/min，流量可调。

  - 无油采样泵：采样流量应能达到10～200 mL/min，采样泵最好采用具有恒定质量流量控制的采样泵。

  - 校准流量计：能在5～500 mL/min 能精确测定流量，流量精度2%；宜采用电子质量流量计。

  - 微量注射器：1.0、5.0、10.0、25.0、50.0、100、250、500和1000μL。

  - 一般实验室常用仪器和设备。

- 样品

  - 吸附采样管的准备

- 老化后的吸附采样管两端立即用密封帽密封，放在气密性的密封袋或密封盒中保存。密封袋或密封盒存放于装有活性炭的盒子或干燥器中，4℃保存。必要时，采样前在老化好的吸附管中加入一定量（一般为校准曲线中间浓度）的替代物标准，加载方法参见7.2.2。

  - 样品采集

    - 气密性检査：把一根吸附管（与采样所用吸附管同规格，此吸附管只用于气密性检査和预设流量用）连接到采样泵（5.6），打开采样泵，堵住吸附管进气端，若流量计流量归零，则采样装置气路连接气密性良好，否则应检查气路气密性

    - 预设采样流量：调节流量到设定值。

    - 取下6.2.1中的吸附管，将一根新吸附管连接到采样泵上，按吸附管上标明的气流方向进行采样。环境空气样品的采集参照HJ/T 194的相关规定执行。在采集样品过程中要注意随时检查调整采样流量，保持流量恒定。短时间采样以100mL/min流量采集，长时间采样以50mL/min采集。釆样结束后，记录釆样点位、时间、环境温度、大气压、流量和吸附管编号等信息。

    - 候补吸附管的釆集：在吸附管后串联一根老化好的吸附管。每批样品应至少采集一根候补吸附管，用于监视采样是否穿透。

  - 全程序空白采样

- 将密封保存的吸附采样管带到采样现场，同样品吸附管同时打开封帽接触现场环境空气，采样时全程序空白吸附管关闭封帽，采样结束时同样品吸附管接触环境空气，同时关闭封帽，按与样品相同的操作步骤进行处理和测定，用于检查从样品采集到分析全过程是否受到污染。

  - 样品保存

- 吸附采样管采样后，立即用密封帽将采样管两端密封，4℃避光保存，7日内分析。

- 分析步骤

  - 仪器分析参考条件

    - 热脱附仪参考条件

吸附管初始温度：室温；聚焦冷阱初始温度：室温； 干吹流量：30 mL/min；干吹时间：5 min；吸附管脱附温度：250 ℃；吸附采样管脱附时间：1 min；脱附流量：30 mL/min；聚焦冷阱温度：-15℃；聚焦冷阱脱附温度：260 ℃；冷阱脱附时间：0.5min；传输线温度：150 ℃。通用型冷肼，填料为石墨化碳黑。吸附管脱附温度和脱附时间等条件根据目标化合物特性和吸附管类型不同可以进行适当调整；如果气体中挥发性有机物或者水分含量高，应根据需要设置分流比。

    - 毛细管柱气相色谱仪参考条件

进样口温度：220℃；载气：氦气；分流比：10:1；柱流量（恒流模式）：1.2mL/min；升温程序：初始温度50℃，保持5 min，以8℃/min 的速度升温至130℃，以20℃/min 的速度升至220℃，在220℃保持2min。

    - 质谱仪

      - 质谱仪参考条件

扫描方式：全扫描；扫描范围：35～270 amu（0～结束）；离子化能量：70eV；传输线温度：230℃，其余参数参照仪器使用说明书进行设定。

为提高分析灵敏度，可以使用选择离子扫描方式进行分析，特征离子选择参照附表B.1。

      - 质谱性能检查

在空白吸附管中加入4-溴氟苯（BFB）50 ng，参照7.1仪器条件进行TD-GCMS 分析，得到的BFB 质谱图各离子丰度应该满足表1 的规定，否则需对质谱仪的参数进行调整或者考虑清洗离子源等，以满足表1 的要求。

表1 BFB关键离子丰度标准

| 序号 | 质量 | 相对强度 | 序号 | 质量 | 相对强度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 质量95的8%～40% | 6 | 174 | 大于质量95的50% |
| 2 | 75 | 质量95的30%～80% | 7 | 175 | 质量174的5%～9% |
| 3 | 95 | 基峰，100%相对丰度 | 8 | 176 | 质量174的93%～101% |
| 4 | 96 | 质量95的5%～9% | 9 | 177 | 质量176的5%～9% |
| 5 | 173 | 小于质量174的2% | - | - | - |

  - 校准

    - 校准系列配制

用微量注射器分别移取50.0、100、150、250、500、1000μL标准贮备溶液（4.4.2）至5 mL容量瓶，用甲醇稀释定容至标线，配制成浓度梯度为10.0、20.0、50.0、100、200、250μg/mL的混合标准溶液。

    - 标样加载

将老化好的吸附管装到热脱附标样加载平台上（注意吸附管进气端朝向注射器），用微量注射器取1.0μL混标溶液（7.2.1）注入空白吸附管，同时在吸附管中加入1.0μL100μg/mL 内标使用液（用4.2 稀释），用50mL/min的N2 吹扫吸附管2min，迅速取下吸附管，用密封帽将吸附管两端密封，得到含量为10.0、20.0、50.0、100、200、250ng 的校准系列吸附管，每根吸附管的内标含量均为100ng。

    - 校准曲线绘制

将校准曲线系列吸附管放进热脱附仪，按照仪器参考条件（7.1），依次从低浓度到高浓度进行分析测定，根据目标物/内标物质量比和目标物/内标物特征质量离子峰面积（或峰高）比，用最小二乘法或者相对响应因子绘制校准曲线。

  - 样品分析

参照标样加载步骤（7.2.2），在采好样品的吸附管中加入内标物100ng（高浓度曲线则加入内标500 ng），按照仪器参考条件（7.1），对样品进行TD-GCMS分析。

    - 定性分析

以保留时间和质谱图比较进行定性。

    - 定量分析

根据内标校准曲线法（液体标准线性相关系数一般应达到0.995）或曲线各点的平均相对响应因子均值（RRF 相对标准偏差RSD≤30%，相对响应因子≥ 0.010）计算目标组分的含量。

  - 全程序空白试验

按与样品分析相同的操作步骤分析全程序空白样品。

- 结果计算与表示

  - 目标化合物浓度的计算

ρi=miVnd

式中：ρi—气体中VOCs目标化合物的浓度，mg/m3；

Mi—样品中第i种目标化合物的含量，ng；

Vnd—标准状态下（0℃，101.325kPa）干采气体积，mL。

  - 内标法

    - 用平均相对相应因子计算

目标化合物i的相对响应因子RRFi的计算。

RRFi=Ai×misAis×mi

式中：Ai—目标化合物i的峰面积

mi—目标化合物i的含量，ng

Ais—内标化合物的峰面积

mis—内标化合物的含量，ng

目标物的平均相对响应因子RRF的计算。

- RRF=i=1nRRFin

- 式中：n—校准系列点数。

- mi=Ai×misRRF×Ais

式中：mi—样品中第i种分析物质的含量，ng

Ai—目标化合物的峰面积

Ais—内标化合物的峰面积

mis—内标化合物的浓度，ng

    - 用标准曲线计算

以目标物和相对应内标的响应值比为纵坐标，浓度比为横坐标，绘制校准曲线。

- 结果表示

- 当目标化合物的浓度小于1mg/m3时，分析结果保留至小数点后3位，当目标化合物的浓度大于等于1mg/m3时，保留3位有效数字。

- 精密度和准确度

  - 精密度

- 4家实验室对空白加标10.0ng、50.0ng、200ng样品进行测定：

- 实验室内相对标准偏差分别为：1.15%～20.7%、1.20%～14.2%、0.74%～11.3%；

- 实验室间相对标准偏差分别为：4.37%～22.6%、4.80%～14.3%、0.75%～4.36%；

- 重复性限分别为：1.12ng～3.58ng、6.50ng～14.2ng、9.21ng～46.6ng；

- 再现性限分别为：1.57ng～7.67ng、11.8ng～22.2ng、12.9ng～46.6ng。

- 详见附录C。

  - 准确度

- 4家实验室对加标10.0ng、50.0ng和200ng进行测定，加标回收率分别为：76.3%±9.4%～120%±16.2%、89.7%±6.9%～122%±11.4%、92.6%±8.9%～112%±9.1%。

- 详见附录C。

- 质量保证和质量控制

  - 实验室空白

实验室空白的目标物浓度应小于检出限，否则应重新老化。

  - 全程序空白

每批样品应至少做1个全程序空白样品，全程序空白样品中目标化合物浓度应小于检出限。

  - 替代物采样

必要时每个样品均加入替代物采样，替代物采样的回收率应在60%-140%。

  - 空白加标

每批样品至少做一个空白加标，替代物采样的回收率应在60%-140%。

  - 校准样品分析

每批样品应带一个校核点，其相对误差在30%以内。若超出允许范围，应重新配制中间浓度点标准溶液，若还不能满足要求，应重新绘制校准曲线。

  - 吸附采样管的穿透试验

串连二支吸附采样管采样，如果在后一支吸附采样管中检出目标化合物的量大于总量的10%，则认为吸附采样管发生穿透，本次采集样品无效。应重新采样，并确保目标化合物的采气量小于吸附采样管安全采样体积。

附录A

（规范性附录）

当采样体积为1.5L，10种目标物全扫描方式的方法检出限和测定下限见附表A.1。

附表A.1 目标物的检出限和测定下限

| 序号 | 化合物中文名称 | 化合物英文名称 | 检出限 | 测定下限 | 检出限 | 测定下限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ng | ng | mg/m3 | mg/m3 |
| 1 | 异丙醇 | 2-Propanol | 1 | 4 | 0.001 | 0.004 |
| 2 | 叔丁醇 | tert-Butanol | 3 | 12 | 0.002 | 0.008 |
| 3 | 正丙醇 | n-Propyl alcohol | 2 | 8 | 0.001 | 0.004 |
| 4 | 仲丁醇 | 2-Butanol | 2 | 8 | 0.001 | 0.004 |
| 5 | 异丁醇 | 2-Methyl-1-propanol | 2 | 8 | 0.001 | 0.004 |
| 6 | 2-甲氧基乙醇 | 2-Methoxyethanol | 3 | 12 | 0.002 | 0.008 |
| 7 | 正丁醇 | n-Butyl alcohol | 2 | 8 | 0.001 | 0.004 |
| 8 | 氯乙醇 | Ethylene chlorohydrin | 2 | 8 | 0.001 | 0.004 |
| 9 | 2-乙氧基乙醇 | 2-Ethoxyethanol | 2 | 8 | 0.001 | 0.004 |
| 10 | 异戊醇 | 3-Methyl-1-butanol | 2 | 8 | 0.001 | 0.004 |

附录B

（资料性附录）

10种目标物的出峰顺序、定量离子和辅助离子信息，见附表B.1。

附表B.1 目标物的测定参考信息

| 序号 | 化合物中文名称 | 化合物英文名称 | CAS No. | 定量离子 | 辅助离子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 异丙醇 | 2-Propanol | 67-63-0 | 45 | 43 |
| 2 | 叔丁醇 | tert-Butanol | 75-65-0 | 59 | 41,43 |
| 3 | 正丙醇 | n-Propyl alcohol | 71-23-8 | 59 | 42,39 |
| 4 | 仲丁醇 | 2-Butanol | 78-92-2 | 45 | 59,43 |
| 5 | 异丁醇 | 2-Methyl-1-propanol | 78-83-1 | 43 | 39 |
| 6 | 2-甲氧基乙醇 | 2-Methoxyethanol | 109-86-4 | 45 | 43 |
| 7 | 正丁醇 | n-Butyl alcohol | 71-36-3 | 56 | 41,45 |
| 8 | 氯乙醇 | Ethylene chlorohydrin | 107-07-3 | 44 | 43,49 |
| 9 | 2-乙氧基乙醇 | 2-Ethoxyethanol | 110-80-5 | 59 | 45,43 |
| 10 | 异戊醇 | 3-Methyl-1-butanol | 123-51-3 | 55 | 41,70 |

附录C

（资料性附录）

精密度和准确度

附表C.1中给出了方法的重复性、再现性和加标回收率等精密度和准确度指标。

附表C.1 精密度和准确度

| 序号 | 化合物名称 | 加标量/(ng) | 总均值/(ng) | 实验室内相对标准偏差/% | 实验室间相对标准偏差/% | 重复性限r/(ng) | 再现性限R/(ng) | P±2SP/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 异丙醇 | 10 | 11.97 | 1.15～11.9 | 6.57 | 1.99 | 2.94 | 120±16.2 |
|  |  | 50 | 49.14 | 3.37～5.52 | 7.05 | 6.52 | 11.8 | 98.2±3.3 |
|  |  | 200 | 197.92 | 2.38～6.63 | 0.90 | 22.5 | 22.5 | 99.1±20.0 |
| 2 | 叔丁醇 | 10 | 11.18 | 2.46～17.2 | 22.5 | 2.32 | 7.67 | 112±32.0 |
|  |  | 50 | 49.77 | 1.27～8.08 | 8.41 | 8.09 | 14.5 | 100±3.5 |
|  |  | 200 | 208.71 | 4.36～10.8 | 3.22 | 46.6 | 46.6 | 104±9.2 |
| 3 | 正丙醇 | 10 | 8.55 | 2.97～6.77 | 4.37 | 1.43 | 1.71 | 85.5±4.5 |
|  |  | 50 | 55.38 | 2.97～9.91 | 14.3 | 8.32 | 22.2 | 111±5.5 |
|  |  | 200 | 223.83 | 2.05～3.77 | 0.75 | 19.0 | 19.0 | 112±9.1 |
| 4 | 仲丁醇 | 10 | 10.32 | 1.98～9.49 | 4.38 | 2.16 | 2.16 | 103±5.7 |
|  |  | 50 | 60.94 | 1.38～10.8 | 8.76 | 8.93 | 17.3 | 122±10.8 |
|  |  | 200 | 204.18 | 0.74～2.39 | 1.73 | 9.21 | 12.9 | 102±13.3 |
| 5 | 异丁醇 | 10 | 10.79 | 2.1～5.34 | 6.79 | 1.12 | 2.35 | 108±2.5 |
|  |  | 50 | 60.88 | 1.2～7.26 | 7.91 | 6.50 | 14.8 | 122±11.4 |
|  |  | 200 | 201.15 | 0.9～3.69 | 2.55 | 13.6 | 18.5 | 101±14.8 |
| 6 | 2-甲氧基乙醇 | 10 | 8.48 | 4.33～14.2 | 20.4 | 2.83 | 6.33 | 84.8±6.8 |
|  |  | 50 | 46.91 | 3.23～14.2 | 4.80 | 13.4 | 13.8 | 93.8±11.1 |
|  |  | 200 | 193.19 | 2.48～11.3 | 1.87 | 44.1 | 44.1 | 96.6±14.8 |
| 7 | 正丁醇 | 10 | 7.63 | 2.04～9.58 | 4.57 | 1.32 | 1.57 | 76.3±9.4 |
|  |  | 50 | 45.08 | 4.31～6.82 | 11.5 | 7.22 | 16.8 | 90.2±4.5 |
|  |  | 200 | 192.75 | 0.98～5.47 | 2.20 | 16.1 | 18.7 | 96.4±17.2 |
| 8 | 氯乙醇 | 10 | 8.17 | 6.33～20.7 | 12.7 | 3.58 | 4.42 | 81.7±14.8 |
|  |  | 50 | 46.87 | 6.25～8.74 | 7.30 | 10.9 | 14.0 | 93.7±8.0 |
|  |  | 200 | 185.15 | 1.07～5.83 | 3.94 | 21.3 | 28.4 | 92.6±8.9 |
| 9 | 2-乙氧基乙醇 | 10 | 8.13 | 5.19～7.36 | 22.6 | 1.62 | 6.02 | 81.3±11.8 |
|  |  | 50 | 44.83 | 4.67～12.9 | 7.23 | 14.2 | 16.2 | 89.7±6.9 |
|  |  | 200 | 187.35 | 3.83～7.52 | 4.36 | 34.0 | 38.6 | 93.7±8.5 |
| 10 | 异戊醇 | 10 | 8.93 | 3.99～10.1 | 6.93 | 1.76 | 2.27 | 89.3±8.3 |
|  |  | 50 | 48.04 | 3.49～6.13 | 11.9 | 7.06 | 17.6 | 96.1±10.8 |
|  |  | 200 | 195.76 | 1.55～4.54 | 3.97 | 15.7 | 25.9 | 97.9±12.8 |

附录D

（资料性附录）

标准总离子图

标准物质在热脱附、气相色谱、质谱参考条件（7.1）下使用6%氰丙基苯、94%二甲基硅氧烷毛细管柱分离10种挥发性有机化合物的参考标准总离子图如下：

出峰顺序：1.异丙醇2-Propanol；2.叔丁醇tert-Butanol；3.正丙醇n-Propyl alcohol；4.仲丁醇2-Butanol；5.异丁醇2-Methyl-1-propanol；6.2-甲氧基乙醇2-Methoxyethanol；7.正丁醇n-Butyl alcohol；8.氯乙醇Ethylene chlorohydrin；9.2-乙氧基乙醇2-Ethoxyethanol；10.异戊醇3-Methyl-1-butanol。

图D.1 10种挥发性有机化合物的参考标准总离子图